Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums

| Nr.p. k. | Prasības | Apraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prasības mērierīcei |  |  |
| 1.1. | Atbilstība normatīvajiem aktiem | Jāatbilst likuma ,,Par mērījumu vienotību”, t.sk. Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.977 ,,Prasības mēraparātiem ar ko nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā” prasībām; |  |
| 1.2. | Analīzes atbildes laiks | Ne ilgāks par 30 sekundēm (pretendenta piedavājums _________); |  |
| 1.3. | Testa iespējas | Nodrošina testa veikšanu aktīvā režīmā (ar iemutni) un pasīvā režīmā (bez iemutņa), gatavība nākamajam mērījumam nepārsniedz 10 sekundes, pieļauj iespēju veikt mērījumu ar mērierīci, laikā, kad tā ir pieslēgta printerim vai arī atsevišķi, kad printeris ir atslēgts. |  |
| 1.4. | Komplekta svars | Nepārsniedz ierīcei ar bateriju 300 g un printerim 250 g; |  |
| 1.5. | Lietošanas temperatūras diapazons | Vismaz no – 5°C līdz + 40°C; |  |
| 1.6. | Barošanas avots | Darbojas izmantojot gan bateriju, gan arī ārējo strāvas avotu 220V vai 12V; |  |
| 1.7. | Indikatori | Aprīkota ar indikatoriem un skaļruni, kas elektroniskā veidā uzrāda/atskaņo šādus parametrus: atlikušās atmiņas kapacitāti, ka mērierīce un printera akumulators ir uzlādēts, ierīce ir/nav gatava mērījumu veikšanai, to, ka tiek testēta alkohola koncentrācija un izelpojamā gaisa plūsma ir pietiekama; |  |
| 1.8. | Ierīces vadības taustiņi | Aprīkoti ar izgaismojumu; |  |
| 1.9. | Funkcijas | Mērierīcei ir savienojums ar printeri; mērierīce spēj saglabāt informāciju pēkšņa strāvas pārtraukuma gadījumā; |  |
| 1.10. | Displeja saturs | Aprīkota ar displeju, kas elektroniskā veidā uz displeja vienlaicīgi uzrāda faktiskā alkohola koncentrāciju (promilēs), kā arī veiktā mērījuma datumu un laiku; informāciju (vienlaicīgi alkohola koncentrāciju, veiktā mērījuma datumu un laiku) uz displeja var nolasīt vismaz 10 minūtes; |  |
| 1.11. | Atmiņas apjoms | Nodrošina vismaz 9000 mērījumu ierakstu uzkrāšanu atmiņā, iespēju šo informāciju izdrukāt un izdzēst, tikai ievadot drošības kodu; |  |
| 1.12. | Defektu diagnostika | Aprīkota ar defektu diagnostikas sistēmu. |  |
| 2. | Prasības portatīvajam printerim |  |  |
| 2.1. | Savienojuma veids |  | Savietojams ar mērierīci, kas nodrošina veiktā mērījuma izdruku, t.s. vairākkārtēju atmiņā saglabātā pēdējā mērījuma izdruku; |
| 2.2. | Atkārtotas izdrukas funkcija |  | Gadījumos, ja mērījuma izdrukas laikā zūd savienojums ar printeri vai printeris iziet no ierindas, ir iespējama ierīces atmiņā saglabātā pēdējā mērījuma atkārtota izdruka; |
| 2.3. | Valoda |  | Iespēja veikt izdruku latviešu valodā. |
| 3. | Prasības mērierīcei, kas paredzēta darbam ārpus telpām lauka apstākļos |  |  |
| 3.1. | Iesaiņojums |  | Mērierīces komplekts (mērierīce, printeris, instalācija, instrukcija) izvietots plastmasas koferī; |
| 3.2. | Darbības veids |  | Pieļauj iespēju veikt mērījumu ar mērierīci, laikā, kad tā ir pieslēgta printerim vai arī atsevišķi, kad printeris ir atslēgts. |
| 4. | Vispārējās prasības |  |  |
| 4.1. | Garantija |  | Mērierīces komplektam (mērierīce, printeris, instalācija) garantija vismaz 2 gadi. Garantijas laikā nodrošina bezmaksas mērierīces apkopi un, ja nepieciešams, arī tās kalibrēšanu. |
| 4.2. | Pirmreizējā vertificēšana |  | Pretendents veic mērierīces pirmreizējo verificēšanu par saviem līdzekļiem, pievienojot precei apliecinošu sertifikātu. |
| 4.3. | Piegāde |  | Mērierīces piegādes brīdi jābūt pievienotam sertifikāta oriģinālam. Nekvalitatīvas preces piegādes gadījumā pretendents to nomaina 10 dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. |
| 4.4. | Remonts un apkope |  | Jānodrošina mērierīcei nepieciešamo remontu un apkopi Latvijas teritorijā (norādīt, kur______________________________). |
| 5. | Prasības pretendentiem |  |  |
| 5.1. |  |  | Jāiesniedz ražotāja vai Latvijā reģistrēta ražotāja pārstāvniecības apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs pārdod un nodrošināt garantijas servisu; |
| 5.2. |  |  | iesniedz lieto Jāiesniedz mērierīces lietošanas instrukciju latviešu valodā. Lietošanas instrukciju pretendents iesniedz kopā ar iekārtu; |
| 5.3. |  |  | Jāiesniedz mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju; |

Piegādātājam ir jābūt sertificētam veikt periodiskos iekārtu kalibrēšanas un verificēšanas darbus un tiesīgam izsniegt normatīvo aktu prasībām atbilstošus iekārtu verificēšanas sertifikātus.

Finanšu piedāvājums

| Piegādes termiņš: Ne vairāk kā 7 (septiņas) dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| --- | --- |
| 1 (komplekta) cena EUR bez PVN | _______EUR |

| Informācija par pakalpojuma sniedzēju |  | Nosaukums: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reģistrācijas numurs un datums: |  |  |  |  |
|  |  | Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
|  |  | Pasta adrese: |  |  |  |  |
|  |  | Tālrunis: |  |  |  |  |
|  |  | E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti | Bankas nosaukums: |  |  |  |  |  |
|  | Bankas kods: |  |  |  |  |  |
|  | Konta numurs: |  |  |  |  |  |
| Informācija par pakalpojuma sniedzēja kontaktpersonu (atbildīgo personu) |  |  | Vārds, uzvārds: |  |  |  |
|  |  |  | Ieņemamais amats: |  |  |  |
|  |  |  | Tālrunis: |  |  |  |
|  |  |  | E-pasta adrese: |  |  |  |

Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)